CNPA49 第4版 水量計型式認證　測試項目清單對照表

Test Item Checklist (對應測試計劃章節、規範要求與電池型式適用性)

| 編號 | 測試項目 | 章節 | 依據規範 | 規格值 | 不可更換電池 | 可更換電池 | S/N 1 | S/N 2 | S/N 3 | S/N 4 | S/N 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外觀標記與識別檢查 | 一 1.1 | CNPA49 §5.13 | 標稱口徑/水流向/Q3/R/Class/ΔP/PN/敏感度等級 | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  |
| 2 | 構造、材質與防偽性檢查 | 一 1.2 | CNPA49 §5.1~5.12 / 附錄B、C | 無毒無垢/外殼光滑/濾網/封印/尺度合規 | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  |
| 3 | 器差(指示誤差)檢驗 | 二 2.1 | CNPA49 §7.4 / OIML R49-2 | 6 流量點；1 級 ±1~3%、2 級 ±2~5%；不確定度 ≤ 公差/5 | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  |
| 4 | 水壓試驗 | 二 2.2 | CNPA49 §7.5 | Q2 流量；0.03 MPa & MAP (≤1 MPa)；表1 公差 | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  |
| 5 | 逆流試驗 | 二 2.3 | CNPA49 §7.6 | (A)/(B)/(C) 三型擇一；視機型適用 | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  |
| 6 | 靜壓試驗 | 三 3.1 | CNPA49 §7.3 / §3.5 | 1.6×MAP × 15 min；2×MAP × 1 min；無洩漏/變形 | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  |
| 7 | 壓力損失試驗 | 三 3.2 | CNPA49 §7.7 | 等級 ΔP10/16/25/40/63；ΔPt ≤ 聲明值 | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  |
| 8 | 流場擾動 (敏感度) | 三 3.3 | CNPA49 §7.8 / 附錄A | 0.9 Q3~Q3；6 種干擾配置 + A 版整流器 | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  |
| 9 | 加速磨耗 (耐久) | 三 3.4 | CNPA49 §7.9 / 表8~12 | 100,000 次循環 + 連續流 (100h/800h/200h) | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  |
| 10 | 防磁試驗 | 三 3.5 | CNPA49 §7.10 / 表13 | 1500 高斯磁場源；6 測試點 × Q1, Q2 | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  |
| 11 | 乾熱測試 | 四 4.1.1 | CNPA49 §8.4 / IEC 60068-2-2 | 55±2 ℃ 保溫 2 h；功能正常 + 表1 上區 | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  |
| 12 | 寒冷測試 | 四 4.1.2 | CNPA49 §8.5 / IEC 60068-2-1 | 10±3 ℃ 保溫 2 h；功能正常 + 表1 公差 | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  |
| 13 | 濕熱循環測試 | 四 4.1.3 | CNPA49 §8.6 / IEC 60068-2-30 | 2 × 24 h 循環；25~55 ℃；RH > 95% | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  |
| 14 | AC/DC 轉換器電源變動 | 四 4.2.1 | CNPA49 §8.7 / IEC 61000-4-11 | Unom + 10% / − 15%；fnom ± 2% (僅 AC 主電源) | — | — |  |  |  |  |  |
| 15 | DC 電池/外部 DC 變動 | 四 4.2.2 | CNPA49 §8.8 | 電池/外部 DC 最大及最低電壓 | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  |
| 16 | 電池中斷測試 | 四 4.2.3 | CNPA49 §8.9 | 拔除 1 h → 裝回；資料不變 (僅可更換電池) | — | ✓ |  |  |  |  |  |
| 17 | AC 主電源短時間中斷 | 四 4.2.4 | CNPA49 §8.10 / IEC 61000-4-11 | Unom→0 V × 300 週期 × 10 次 (僅 AC 主電源) | — | — |  |  |  |  |  |
| 18 | 訊號線叢訊 | 四 4.3.1 | CNPA49 §8.11 / IEC 61000-4-4 | E1 500 V / E2 1,000 V (僅 AC 主電源) | — | — |  |  |  |  |  |
| 19 | AC/DC 電源線叢訊 | 四 4.3.2 | CNPA49 §8.12 / IEC 61000-4-4 | E1 1,000 V / E2 2,000 V (僅 AC 主電源) | — | — |  |  |  |  |  |
| 20 | 靜電放電 ESD | 四 4.3.3 | CNPA49 §8.13 / IEC 61000-4-2 | 接觸 6 kV / 空氣 8 kV；150 pF / 330 Ω | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  |
| 21 | 輻射電磁場 | 四 4.3.4 | CNPA49 §8.14 / IEC 61000-4-3 | E1 3 V/m / E2 10 V/m；26 MHz ~ 2 GHz | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  |
| 22 | 傳導電磁場 | 四 4.3.5 | CNPA49 §8.15 / IEC 61000-4-6 | E1 3 V / E2 10 V；0.15 ~ 80 MHz | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  |
| 23 | 訊號/資料線突波 | 四 4.3.6 | CNPA49 §8.16 / IEC 61000-4-5 | E2：線對線 1 kV / 線對地 2 kV | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  |
| 24 | AC/DC 電源線突波 | 四 4.3.6 | CNPA49 §8.17 / IEC 61000-4-5 | E2：線對線 1 kV / 線對地 2 kV (僅 AC 主電源) | — | — |  |  |  |  |  |
| 25 | 靜磁場 (EMC §8.18) | 四 4.3.7 | CNPA49 §8.18 (同 §7.10) | 1500 高斯；可引用三 3.5 結果 | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  |
| 26 | 斷流測試 | 四 4.3.8 | CNPA49 §8.19 | 充水 15 分 + 排空 15 分；讀數變動 ≤ 1 檢定分度 | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  |
| 27 | 指示裝置/顯示要求 | 五 5.1 | CNPA49 §6.1~6.5、§5.13、表4~5 | m³ 單位/位高 ≥4 mm/色碼/8 測試/不顯示/檢定標尺 | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  |

【電池適用性說明】「✓」為依電源型式之必要測試項；「—」為該機型免測；§8.7、8.10、8.11、8.12、8.17 僅適用於外部 AC 主電源；§8.9 電池中斷僅適用於可更換電池機型。

【填寫說明】S/N 1~5 欄位填入：P (Pass) / F (Fail) / NA (不適用)；備註事項另記於測試計劃對應章節之結果紀錄表。

【繳交文件】本清單為總覽，詳細數據及試驗條件以《CNPA49 第4版 水量計型式認證測試計劃》各章節之結果紀錄表為準。